****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP 241-1/2018 Kielce dn. 09.01.2018r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

 **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP 241-1/2018 :** Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 500271-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1- Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego **w pakiecie nr 10** **w pozycjach 7 i 17**? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający wykreśla z formularza cenowego pozycją nr 17 w Pakiecie nr 10.

W załączeniu aktualny formularz cenowy.

**Pytanie nr 2- Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania

- gąbki pokryte oczyszczającym roztworem mięty z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką

- płyn do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny

- gąbki-aplikatory oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej

jeden zestaw umożliwia wykonanie 6 procedur higieny jamy ustnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 3- Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania

- gąbki pokryte oczyszczającym roztworem mięty z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką

- płyn do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny

- gąbki-aplikatory oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej

jeden zestaw umożliwia wykonanie 6 procedur higieny jamy ustnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 4- Pakiet 10, ilość pozycji 25, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 5- Pakiet 10, ilość pozycji 25, pozycja 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 16 z Pakietu nr 10  i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 6- Pakiet 4**

Poz. 1 - 10

Prosimy o wydzielenie  poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 7- Pakiet 4**

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 8- Pakiet 4**

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 9- Pakiet 4**

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 46-66 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 10- Pakiet 4**

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35/44 cm (long)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 11- Pakiet 9**

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie krążków pod głowę wykonanych z żelu silikonowego (a) lub z pianki oraz żelu silikonowego (b), trwałych i odpornych na zniszczenie, nie higroskopijnych, bez zawartości lateksu, przeziernych dla promieni Rtg, z możliwością stosowania z materacami grzewczymi, posiadających silną pamięć kształtu, łatwych w myciu i dezynfekcji, wysokość około 4-5 cm, jak na rysunkach poniżej:

1.  (b) 

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 12- Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Promed, co ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia oraz m.in. poprzednim postępowaniu przetargowym prowadzonym przez ŚCO- sprawa AZP 241-151/2016) i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 13- Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści, w zamian jednorazowego urządzenia nadkrtaniowego, maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci zapewniającym optymalne wartości nawilżania mieszaniny oddechowej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ i wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu (zastosowanie celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci nie ma **żadnej** klinicznie potwierdzonej przewagi nad wymiennikiem piankowym) a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję do preferowanego wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 15- Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny składający się z dwóch rur o długości 180 cm i dodatkowej rury o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania.

 **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 16- Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny składający się z dwóch rur o długości 180 cm i dodatkowej rury o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 17- Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z dodatkową rurą o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 18- Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 7, 8**

Czy Zamawiający wymaga linii do pomiaru Et CO2 do krótko czy długotrwałego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga linii do krótkotrwałego użytku.

**Pytanie nr 19- Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laryngoskop jednorazowego użytku z rękojeścią i łyżką trwale połącznych ze sobą, gotowego do użycia poprzez uniesienie i zatrzaśnięcie łyżki, z załadowanymi bateriami, które można wyciągnąć po użyciu, ze źródłem światła LED, łyżka ze stali nierdzewnej, uchwyt wykonany z tworzyw ABS i poliamidu zapewniający ergonomiczny chwyt, w rozmiarach Macintosh 2 ze standardową rękojeścią, Macintosh 3 ze standardową rękojeścią, Macintosh 4 ze standardową rękojeścią?

Prosimy o doprecyzowanie o jaki rozmiar chodziło Zamawiającemu w pozycji 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 20- Pakiet 8, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania maskę krtaniową całą wykonaną z silikonu, jednorazową, z użebrowaniem zabezpieczającym wklinowanie nagłośni, z zaworem ciśnieniowym z kolorystycznym znakowaniem poprawności ciśnienia w mankiecie, w zakresie rozmiarowym od 1-6 (5kg->100kg)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 21- Pakiet 11**

Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr mechaniczny klasy HEPA 13 z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o nawilżaniu 37mg H2O/L i utracie wilgoci 6,9mg/l przy VT 500ml, poziom filtracji bakterie/wirusy 99,99999/99,9999, niskie opory przepływu, o objętości 80ml, masa 52g, złącze 22/15, port do kapnografii, powierzchnia filtrująca 1400cm2, sterylny, na 24 godziny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 22- Pakiet 11**

Poz.2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o nawilżaniu 33 mg H2O/L i utracie wilgoci 10mg/l przy VT 500ml, poziom filtracji bakterie 99,99999%, wirusy 99,9999%, niskie opory przepływu przy 60l/min 2,8cm H2O, objętości 74ml, masa 37g, złącze 22/15, port do kapnografii, zakres objętości oddechowej 300-1200ml, sterylny na 24 godziny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 23- Pakiet 11**

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr elektrostatyczny z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, skuteczności dla bakterii 99,9999% i wirusowej 99,99%, przestrzeni martwej 13ml, objętości oddechowej 50-250ml, sterylny, złącza 22/15?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 24-** **Pakiet 11**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr elektrostatyczny z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, skuteczności dla bakterii 99,9999% i wirusowej 99,99%, przestrzeni martwej 13ml, objętości oddechowej 50-250ml, sterylny, złącza 22/15?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 25- Pakiet 11**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów o objętości oddechowej 10-50ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 26- Pakiet 11**

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu z medycznego PCV, z otworem Murphy’ego, z dwoma oznaczeniami rozmiaru rurki, z podziałką głębokości intubacji, sterylna, rozmiary 3,0 do 5,0 co 0,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 27- Pakiet 11**

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, w kształcie stożka, z zaworkiem automatycznym w układzie wypełniania mankietu, bez możliwości odsysania z przestrzeni podgłośniowej, rozm. 6,0-10,0 mm co 0,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 28- Pakiet 11**

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wymiennik ciepła i wilgoci z obustronnie ułożonymi dwoma membranami celulozowymi, przestrzeni martwej 10ml, złącze 15mm, port do tlenu, centralnie umieszczony port do odsysania, z zastawką, waga 6g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 29- Pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 2 wymaga łyżek standardowych (z wbudowaną żarówką lub diodą LED) współpracujących z rękojeściami standardowymi (konwencjonalnymi), czy światłowodowych współpracujących z rękojeściami światłowodowymi (zielony standard)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga łyżekświatłowodowych współpracujących z rękojeściami światłowodowymi (zielony standard).

**Pytanie nr 30- Pakiet 6, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływowego podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych. System dwuelementowy składający się: ze sterownika z przewodem zasilającym i ogrzewacza. Do systemu dedykowane wkłady jednorazowe dla jednego pacjenta o czasie użycia 24 godziny. Waga wszystkich elementów zestawu do 2,4 kg. Metoda ogrzewania – sucha. Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i KKCz.  Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie 40oC. Przepływ maksymalny 200 ml/min. Czas ogrzewania do osiągnięcia zadanej temperatury do 18 sekund od wypełnienia wkładu. System alarmowy temperatury: dźwiękowy i wizualny. Sterownik z wyświetlaczem z cyfrowym wskaźnikiem temperatury. Możliwość zamontowania jednostki sterownika na stojakach do kroplówek, ramach łóżek lub postawienia na płaskiej powierzchni. Możliwość umieszczenia ogrzewacza w odległości kilkunastu centymetrów od miejsca wlewu w celu zminimalizowania utraty temperatury podawanych płynów. Stopień ochrony ogrzewacza minimum IP67 zapewniający możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut, na głębokość do 91 cm. Sterownik o wymiarach: 23,6 cm x 16,8 cm x 9,7 cm, waga 1,9 kg. Ogrzewacz o wymiarach: 12,7 cm x 6,6 cm x 3,0 cm, waga bez wkładu jednorazowego: 330 g. Instrukcja użycia systemu w języku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 31- Pakiet 6, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów jednorazowych, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylnych, do ogrzewacza z poz. 1. Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełniania 4 ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. Wymiary wkładu: 11,4 cm x 3,8 cm x 1,0cm. Waga bez zestawu przedłużającego 33 g. Waga zestawu przedłużającego 2g. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 32- Pakiet 8, poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek twarzowych anestetycznych wolnych od DEHP, z zaworem kontrolnym wykonanym z silikonu, kompatybilnej ze środowiskiem MRI?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 33- Pakiet 8, poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 34- Pakiet 8, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze 5 i dł. 11cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 35- Pakiet 8, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych przedłużaczy do układu oddechowego, dł. ok 15 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 36- Pakiet 8, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej, j.uż. z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Rozm. 3-5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 37- Pakiet 16, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierającego: cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, cewnik do odsysania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym, dwie szczoteczki do zębów z odsysaniem, impregnowaną gąbkę z odsysaniem z zagiętą końcówką, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej, gąbki-aplikatory oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 38 - Pakiet 18, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metalowych, jednorazowych łyżki do laryngoskopów światłowodowych typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh:  2 (dł. całkowita ok. 110 cm); 3, 4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 39- Dotyczy Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania łyżki jednorazowych sterylnych wykonanych z tworzywa sztucznego, które są kompatybilne z rękojeściami w standardzie „zielonego zamka”, sztywne, odporne na złamania i skręcanie, pakowane w opakowanie foliowe z nacięciem. Na opakowaniu znajduje się data ważności oraz informacja o rozmiarze. Termin ważności oferowany przez producenta od dnia wyprodukowania to 5 lat. W dniu dostawy termin będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi we wzorze umowy tj. 2 lata od dnia dostawy (w przypadku produktów sterylnych). Łyżki macintosh dostępne są w rozmiarach od 1 do 4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 40-** **Pakiet 8**

Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w Pakiecie 8, wydzieli pozycję nr 6,7,8,9,10,11,13,14,15 i utworzy z nich oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 41- Pakiet 8, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy o długości 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 42- Pakiet 12**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 12 pozycję nr 3,5,6,7,8 i utworzy z nich oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 43- Pakiet 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny układ oddechowy gładki wewnętrznie o długości rur 180 cm oraz dodatkową rurą 90 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 44- Pakiet 12, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny układ oddechowy gładki wewnętrznie o długości rur 150cm oraz dodatkową rurą 90 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 45- Pakiet 10 pozycja 22 i 23**

Prosimy o wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to naszej formie jako polskiemu producentowi na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 46- Pakiet nr 8, poz. 1-11**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 47- Pakiet nr 8, poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5 o długości 11cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rozmiar 5 o długości 11 cm.

**Pytanie nr 48- Pakiet nr 11, poz. 5-7:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 49- Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 1b projektu umowy na: „w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień zwłoki”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 50- Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 2 projektu umowy, zdanie 2 i 3 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Teresa Czernecka