Załącznik nr 6A-Spektrofotometr do pomiarów stężenia w nanokropli DNA/RNA/Oligo/białek – szt.1

Do Pakietu nr 6

Nazwa , typ/model:…………………….

Producent………………………………

Kraj pochodzenia………………………

Rok produkcji…………………………

| Lp | - Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Zakres wymagań | Parametry oferowane | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętości |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018 |  | TAK, podać |  |  |
| 2 | Długość drogi optycznej | Min. zakres 0,03-1 mm. Długość ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki. | TAK, podać |  |  |
| 3 | Objętość mierzonej próbki: | Min. Zakres 0,5μl - 2 μl | TAK, podać |  |  |
| 4 | Zakres długości fali | Nie mniej niż 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania. Urządzenie musi efektywnie dokonywać pomiarów w ww. zakresie | TAK, podać |  |  |
| 5 | Źródło światła | błyskowa lampa ksenonowa | TAK, podać |  |  |
| 6 | Typ detektora | matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów światłoczułych | TAK, podać |  |  |
| 7 | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 8 | Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 9 | Powierzchnie kontaktu z próbką muszą stanowić światłowody kwarcowe |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 | Mechanizm kontroli długości drogi optycznej musi być całkowicie uszczelniony |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 | Ramię urządzenia nie jest elementem ruchomym podczas dokonywanego pomiaru |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 | Statyw pomiarowy instrumentu nie jest elementem wymiennym aparatu. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 | Ekran aparatu | Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej co najmniej 7 cali, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Regulacja ekranu | Ekran musi mieć możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo. | TAK, podać |  |  |
| 15 | Pamięć wewnętrzna: | 32GB | TAK, podać |  |  |
| 16 | Głośnik |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 17 | Porty komunikacyjne oraz komunikacja bezprzewodowa | Urządzenie musi posiadać co najmniej 3 porty USB-A, port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi. | TAK, podać |  |  |
| 18 | Urządzenia peryferyjne | Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych | TAK, podać |  |  |
| 19 | Identyfikacja bąbelków powietrza | Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 20 | Rozdzielczość widmowa | poniżej 1,8 nm | TAK, podać |  |  |
| 21 | Precyzja pomiaru absorbancji | Nie gorzej niż 0,002 | TAK, podać |  |  |
| 22 | Dokładność pomiaru absorbancji | Nie więcej niż 3% | TAK, podać |  |  |
| 23 | Dokładność zakresu długości fali | ± 1 nm | TAK, podać |  |  |
| 24 | Zakres absorbancji w granicach | od 0 do 550 Abs | TAK, podać |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru stężenia dsDNA | od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania | TAK, podać |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru stężenia BSA | od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania | TAK, podać |  |  |
| 27 | Czas całego cyklu pomiarowego | krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem | TAK, podać |  |  |
| 28 | Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 29 | Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluoroforami w „nanokropli” |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 30 | Wymiary zewnętrzne urządzenia | nie większe niż 20 x 25.4 cm | TAK, podać |  |  |
| 31 | Masa urządzenia | nie większa niż 3,6 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące |  |  |  |  |
| 1 | Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4 | Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5 | Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 6 | Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 7 | Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 8 | Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 9 | Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave) |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 | Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, automatyczny pomiar próbki badanej (Auto-Measure), oraz automatyczne nadawanie nazw kolejnym pomiarom. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 | Oprogramowanie pozwala na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz wprowadza korekcję stężenia. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12 | Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 13 | Dostępne bezpłatne oprogramowanie na komputer do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 14 | Certyfikaty i dokumenty |  |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 15 | Gwarancja |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK podać |  | Ocena zgodna z zapisami SIWZ pkt 10 „Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny” |
| 16 | Szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu obejmujące obsługę urządzenia, optymalizację ustawień dla eksperymentów, nauka programów do analizy danych. |  | TAK |  |  |
| 17 | Termin dostawy – nie później niż do 23.11.2018. |  | TAK |  |  |
| 18 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub wskazany przez Producenta. Podać nazwę, adres i telefon. |  | TAK |  |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 48 godzin. |  | TAK |  |  |

Data………………………………Podpis Wytkonawcy…………………………………..)